Datasheet SHT3x-DIS Humidity and Temperature Sensor

SHT3x-DIS湿度和温度传感器说明书

Fully calibrated, linearized, and temperature compensated digital output.

完全校准，线性化和温度补偿的数字输出。

Wide supply voltage range, from 2.4 V to 5.5 V.

宽电源电压范围：2.4 V至5.5V。

I2C Interface with communication speeds up to 1 MHz and two user selectable addresses.

I2C接口，通信速度高达1 MHz，并且具有两个用户可选地址。

 	Typical accuracy of 1.5 %RH and 0.1 °C for SHT35.

SHT35的典型精度为1.5％RH和0.1°C。

Very fast start-up and measurement time.

快速的启动和测量时间。

Tiny 8-Pin DFN package.

Tiny 8引脚DFN封装。

Product Summary产品概要

SHT3x-DIS是Sensirion的下一代温度和湿度传感器。它基于新的CMOSens®传感器芯片，该芯片是Sensirion新型湿度和温度平台的核心。与之前的产品相比，SHT3x-DIS具有更高的智能性，可靠性和更高的精度指标。 它的功能包括增强的信号处理，两个独特的、可选的I2C地址以及高达1 MHz的通信速度。 DFN封装的尺寸为2.5 x 2.5 mm2，同时保持0.9 mm的高度。 这允许将SHT3x-DIS集成到各种各样的应用程序中。 此外，2.4 V至5.5 V的宽电源电压范围确保了与各种组装情况的兼容性。 总而言之，SHT3x-DIS融合了15年的湿度传感器行业领导者Sensirion的知识。

SensirionCMOSens®技术的优势
 High reliability and long-term stability

高可靠性和长期稳定性
 Industry-proven technology with a track record of more than 15 years

经过行业验证的技术，拥有超过15年的记录
 Designed for mass production

专为批量生产而设计
 High process capability

高处理能力
 High signal-to-noise ratio

高信噪比

Content目录
1 Sensor Performance 传感器性能.............................................2

2 Specifications 技术指标...........................................................6
3 Pin Assignment 引脚分配.........................................................8
4 Operation and Communication 操作与沟通.............................9
5 Packaging 封装.........................................................................15
6 Shipping Package 运输包装....................................................17
7 Quality 质量...............................................................................18
8 Ordering Information 订购信息.................................................18

Figure 1 Functional block diagram of the SHT3x-DIS. The sensor signals for humidity and temperature are factory calibrated, linearized and compensated for temperature and supply voltage dependencies.

图1 SHT3x-DIS的功能框图。 湿度和温度的传感器信号在出厂时已校准，线性化并补偿了温度和电源电压的依赖性。

1传感器性能
湿度传感器规格

Table 1 Humidity sensor specification. 表1湿度传感器规格

Temperature Sensor Specification 温度传感器规格

表2温度传感器规格

- 工作条件建议

建议正常温度和湿度范围分别为5°C – 60°C和20％RH – 80％RH时，传感器表现出最佳性能。 长期暴露在正常范围之外的条件下，尤其是在高湿度下，可能会暂时抵消RH信号（例如，在保持> 80％RH的情况下60h后+ 3％RH）。 返回正常的温度和湿度范围后，传感器将自行缓慢返回到校准状态。 长时间暴露在极端条件下可能会加速老化。 为了确保湿度传感器的稳定运行，必须满足 “ SHTxx SMD封装的组装”文档的“存储和处理说明”部分中有关暴露于挥发性有机化合物的条件。还请注意，这不仅适用于运输和制造，还适用于SHT3x-DIS的操作。

- 技术指标
2.1电气规格

表3电气规格，在25°C下有效。

2.2传感器系统的时序规范

表4系统时序规范，在-40°C至125°C和2.4 V至5.5 V的范围内有效

2.3最小和最大额定值

Stress levels beyond those listed in Table 5 may cause permanent damage to the device or affect the reliability of the sensor. These are stress ratings only and functional operation of the device at these conditions is not guaranteed.

超出表5所列的应力水平可能会对设备造成永久性损坏或影响传感器的可靠性。 这些仅是压力额定值，不能保证在这些条件下设备的功能运行。

- 引脚分配

采用Tiny的8引脚DFN封装，请参见表6。

表6 SHT3x-DIS引脚分配（透明顶视图）虚线仅在从下面查看时可见，管芯焊盘在内部连接至VSS。

  - 电源引脚 (VDD, VSS)

SHT3x-DIS的电气规格如表3所示。电源引脚必须通过100 nF电容去耦，电容应尽可能靠近传感器放置-典型应用电路请参见图11。

  - Serial Clock and Serial Data (SCL, SDA)

SCL用于同步微控制器和传感器之间的通信。时钟频率可以在0至1000 kHz之间自由选择。 支持具有根据I2C标准的时钟延长功能的命令。

SDA引脚用于与传感器之间来回传输数据。频率高达400 kHz的通信必须符合I2C快速模式标准。

按照表20中给出的规格，支持最高1 Mhz的通信频率。

SCL和SDA线均为漏极开路I / O，二极管至VDD和VSS。 它们应连接到外部上拉电阻（请参考图11）。 I2C总线上的设备只能将线接地。 需要外部上拉电阻（例如Rp = 10kΩ）将信号拉高。 为了确定电阻器的尺寸，请考虑总线容量和通信频率（例如，请参见《 NXP I2C手册》第7.1节11）。 应该注意的是，微控制器的I / O电路中可能包含上拉电阻。 建议根据应用电路为传感器接线，如图11所示。

图11典型应用电路。 请注意，引脚的位置不反映实际传感器上的位置。 如表6所示。

  - Die Pad (center pad)

管芯焊盘或中心焊盘可从下面看到，并且位于封装的中心。 它电连接到VSS。 因此，电气方面的考虑并不对管芯焊盘的布线施加约束。 但是，由于机械原因，建议将中心焊盘焊接到PCB。 有关设计的更多信息，请参阅文档“ SHTxx设计指南”。

  - ADDR Pin

通过ADDR引脚的适当接线，可以选择I2C地址（有关地址，请参见表7）。 ADDR引脚可以连接至逻辑高电平或逻辑低电平。通过切换ADDR引脚上的电平，可以在操作期间动态更改传感器的地址。唯一的约束是从I2C启动条件开始直到通信结束，电平必须保持恒定。 这样可以将两个以上的SHT3x-DIS连接到同一条总线上。

动态切换需要单独的ADDR线连接到传感器。

请注意，I2C地址通过I2C读或写标头的7个MSB表示。 LSB在读或写头之间切换。 默认地址的接线如表7和图11所示。不得将ADDR引脚悬空。 请注意，只有I2C读/写标头的7个MSB构成I2C地址。

Table 7 I2C设备地址。

  - 报警引脚

Alert引脚可用于连接微控制器的中断引脚。 引脚的输出取决于相对于可编程极限的RH / T读数值。在单独的应用笔记中解释了其功能。 如果不使用，该引脚必须悬空。 当满足警报条件时，该引脚切换为高电平。 表3中列出了最大驱动负载。请注意，根据流过的电流量，可能会发生自发热。 如果Alert引脚仅用于开关晶体管，则可以防止自发热。

  - 复位引脚

nReset引脚可用于生成传感器的复位。 至少需要1 µs的脉冲持续时间，才能可靠地触发传感器的复位。 其功能在第4节中有更详细的说明。如果不使用该引脚，建议使该引脚悬空或使用一个R≥2kΩ的串联电阻将其连接至VDD。 但是，nRESET引脚内部通过R = 50kΩ（典型值）的上拉电阻连接到VDD。

- 控制与通信

SHT3x-DIS支持I2C快速模式（频率高达1000 kHz）。 可以通过适当的用户命令启用和禁用时钟延长。有关I2C协议的详细信息，请参阅NXP I2C总线规范。

所有SHT3x-DIS命令和数据都映射到16位地址空间。 此外，数据和命令受CRC校验和保护。 这增加了通信可靠性。 发送给传感器的16位命令已经包含3位CRC校验和。 从传感器发送和接收的数据始终由8位CRC接替。

在写时序上，必须发送校验和，因为SHT3x-DIS仅在其后跟随正确的校验和时才接受数据。 在读取序列上，它留给主机读取和处理校验和。

  - 上电和通讯开始

满足表3中指定的上电阈值电压VPOR后，传感器开始上电。满足该阈值电压后，传感器需要时间tPU进入空闲状态。 一旦进入空闲状态，它就准备好接收来自主机（微控制器）的命令。 如I2C总线规范中所述，每个传输序列均以START条件（S）开始，以STOP条件（P）结尾。 停止条件是可选的。 每当传感器通电但不执行测量或通讯时，传感器都会自动进入空闲状态以节省能源。用户无法控制此空闲状态。

  - 开始测量

测量通信序列包括一个启动条件，I2C写报头（7位I2C设备地址加0作为写位）和一个16位测量命令。 传感器指示每个字节的正确接收。 在第8个SCL时钟的下降沿之后，它将SDA引脚拉低（ACK位）以指示接收。 表8中描述了一个完整的测量周期。在确认了测量命令后，SHT3x-DIS开始测量湿度和温度。

4.3单点测量命令

数据采集模式在此模式下，发出一个测量命令将触发一对数据的采集。 每个数据对包括一个16位温度和一个16位湿度值（按此顺序）。 在传输过程中 ，每个数据值后总是带有CRC校验和，请参见第4.4节。 在单点模式下，可以选择不同的测量命令。 16位命令显示在表8中。它们在重复性（低，中和高）和时钟延展（启用或禁用）方面有所不同。

重复性设置会影响测量持续时间，从而影响传感器的整体能耗。 第2节对此进行了说明。

表8单点模式下的测量命令（透明块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

4.4单点模式读出测量结果

传感器完成测量后，主机可以通过发送START条件和I2C读头来读取测量结果（RH＆T对）。 传感器将确认已接收读报头，并发送两个字节的数据（温度），然后发送一个字节的CRC校验和，再发送另外两个字节的数据（相对湿度），然后发送一个字节的CRC校验和。 微控制器必须以ACK条件确认每个字节，传感器才能继续发送数据。 如果传感器在收到任何数据字节后仍未收到来自主机的ACK，则它将不会继续发送数据。 传感器将首先发送温度值，然后发送相对湿度值。收到湿度值的校验和后，应发送NACK和停止条件（见表8）。

如果I2C主机对后续数据不感兴趣，则可以在任何数据字节之后以NACK条件中止读取传输。 CRC字节或第二个测量结果，以节省时间。 如果用户需要湿度和温度数据但又不想处理CRC数据，建议读取带有CRC字节的数据的两个温度字节（不处理CRC数据）； 读取两个湿度字节后，可以使用NACK将读取的传输中止。

没有时钟伸展

发出没有时钟延长的命令时，如果不存在数据，则传感器以不应答（NACK）响应读取的标头。

时钟伸展

发出带有时钟延长的命令后，传感器会通过ACK响应读取的报头，并随后拉低SCL线。 SCL线被下拉直到测量完成。 测量完成后，传感器将释放SCL线并发送测量结果。

4.5周期数据采集模式的测量命令

在这种模式下，一个发出的测量命令会产生一组数据对。 每个数据对包括一个16位温度和一个16位湿度值（按此顺序）。 在周期性模式下，可以选择不同的测量命令。 表9中显示了相应的16位命令。它们在重复性（低，中和高）和数据采集频率（每秒0.5、1、2、4和10次测量，mps）方面有所不同。 在此模式下无法选择时钟延长。数据采集频率和可重复性设置会影响测量持续时间和传感器的电流消耗。·这在本数据表的第2节中进行了说明。 如果发出测量命令，则在传感器忙于测量时（测量持续时间请参见表4），建议先发出中断命令（请参见4.8节）。 收到中断命令后，传感器将完成正在进行的测量并进入单发模式。

表9定期数据采集模式的测量命令（透明块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。 N.B .：在最高mps设置下，可能会发生传感器自热。

4.6读取周期模式下的测量结果

可以通过表10中所示的获取数据命令启动测量数据的传输。如果不存在测量数据，则I2C读标头会以NACK（表10中的位9）进行响应，并且通信将停止。 发出读取命令获取数据后，将清除数据存储器，即不存在测量数据。

表10提取数据命令（透明块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

4.7 ART命令

可以通过发出表11中的命令来激活ART（加速响应时间）功能。发出ART命令后，传感器将开始以4Hz的频率采集数据。ART命令在结构上与表9中的任何其他命令相似。 因此，第4.5节适用于开始测量，第4.6节适用于读出数据，第4.8节适用于停止定期数据采集。 也可以使用传感器的评估套件EK-H5评估ART功能。

表11使用ART功能进行定期数据采集的命令（透明块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

4.8中断命令/停止周期数据采集模式

可以使用表12中所示的break命令停止定期数据获取模式。建议在使用break命令发送另一个命令（“获取数据”命令除外）之前停止定期数据获取。 在接收到中断命令后，传感器会在完成正在进行的测量后进入单次发射模式。 根据所选的重复性，最多可能需要15毫秒。

表12中断命令（清除块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）

4.9 Reset

可以通过发出命令（软复位）或通过向专用复位引脚（nReset引脚）发送脉冲来在外部生成SHT3x-DIS的系统复位。 此外，加电期间内部会产生系统复位。 在重置过程中，传感器将不会处理命令。为了在不断电的情况下实现传感器的完全复位，建议使用SHT3x-DIS的nRESET引脚。

接口重置

如果与设备的通信丢失，则以下信号序列将重置串行接口：在使SDA保持高电平的同时，将SCL拨动九次或更多次。 在此之前，必须紧随下一个命令之前的传输开始序列。 此序列仅重置接口。 状态寄存器保留其内容。

软重置/重新初始化

SHT3x-DIS提供了一种软复位机制，可以在不断电的情况下将系统强制进入良好定义的状态。 当系统处于空闲状态时，可以将软复位命令发送到SHT3xDIS。 这将触发传感器重置其系统控制器并从内存中重新加载校准数据。 为了启动软复位程序，应发送表13中所示的命令。 值得注意的是，默认情况下，传感器会在每次测量之前重新加载校准数据。

表13软复位命令（透明块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

通用呼叫模式复位

此外，还可以根据I2C总线规范12使用“通用呼叫”模式生成传感器的复位。 这将产生一个复位，其功能与使用nReset引脚相同。 重要的是要了解以这种方式生成的复位不是特定于设备的。 在同一I2C总线上的所有支持常规呼叫模式的设备都将执行复位。 此外，该命令仅在传感器能够处理I2C命令时有效。 适当的命令由两个字节组成，如表14所示。

通过复位引脚复位

将nReset引脚拉低（参见表6）会产生类似于硬复位的复位。 nReset引脚通过上拉电阻内部连接至VDD，因此为低电平有效。 必须将nReset引脚拉低至少1 µs，以使传感器复位。

表14通过通用调用地址进行复位（透明块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

硬件复位

硬关闭是通过先关闭然后再打开VDD引脚的电源电压来实现的。 为了防止通过ESD二极管为传感器供电，还需要除去引脚1（SDA），引脚4（SCL）和引脚2（ADDR）的电压。

4.10 加热器

SHT3x配有内部加热器，仅用于真实性检查。 加热器实现的温度升高取决于各种参数，并且在几摄氏度的范围内。 可以通过命令打开和关闭它，请参见下表。 状态列在状态寄存器中。 重置后，禁用加热器（默认状态）。

表15加热器命令（透明块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

4.11状态寄存器

状态寄存器包含有关加热器的运行状态，警报模式以及最后命令和最后写入顺序的执行状态的信息。 读取状态寄存器的命令如表16所示，而对内容的描述如表17所示。

表16读取状态寄存器的命令（透明块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

表17状态寄存器说明

清除状态寄存器

通过发送表18中所示的命令，可以清除状态寄存器中的所有标志（位15、11、10、4）（设置为零）。

表18清除状态寄存器的命令（清除块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

4.12校验和计算

测量数据始终以16位值（无符号整数）传输。 这些值已经线性化，并已针对温度和电源电压影响进行了补偿。 可以使用以下公式将这些原始值转换为物理比例。 相对湿度换算公式（以％RH为单位）：

温度转换公式（以°C和°F为单位）：

SRH和ST分别表示湿度和温度的原始传感器输出。 仅当SRH和ST以十进制表示形式使用时，这些公式才能正确工作。

4.14通讯时序

表20- I2C fm（快速模式）的通信时序规格，规格为25°C和典型VDD。 上面的数字是根据I2C规范（UM10204，修订版6，2014年4月4日）的值。

图12数字输入/输出引脚的时序图。 从传感器可以看到SDA方向。 粗的SDA线由传感器控制；细的SDA线由微控制器控制。 注意，SDA有效读取时间是由下降沿触发的。